BL-C3051差压变送器

应用领域：

最为常用的一种压差检测、传输仪表，广泛应用于各种狭小环境压差测量。

一、技术参数

1、性能规格

（参考条件：无迁移状态，硅油灌充液，316L隔离膜片）输出信号：4～20mADC/RS485数字通讯

4～20mADC/HART协议数字通讯(可选)传输形式：二线制。

负载特性图：

2、精度等级

- 线性输出：±0.1%（对量程比为1：1），包括线性、变差、重复性的综合误差。

- 开方输出：在输出压力为4～100％时，为±（0.2%的标定量程＋0.05%的上限）。

- 稳定性：对于DP量程代号3、4、5,为最高量程的±0.2%，对于其他的量程代号，为最高量程的±0.25%。

- 湿度：0～100%相对湿度。

- 启动时间：在最小阻尼时，最多2秒钟。

- 容积吸取量：小于0.16cm3。

- 阻尼：电气阻尼为0～32秒。

此外，敏感元件还有0.2秒的恒定阻尼时间（量程3为0.4秒）。

- 零点误差：对于14MPa为最高量程的±0.25%，对于量程代号3为最高量程的±0.5%，通过零点调整可以得到校正。

- 量程误差：每6MPa可校正到输入读数的±0.25%，或对于量程代号3，为±0.5%。这种误差在安装前可以调校消除。

- 零点误差：对于32MPa为最高量程的±1.0%。通过零点调整可以得到校正。

3、温度影响

- 在最大量程零点误差：每56℃为量程的±0.5%。总的影响包括量程和零点误差：每56℃为量程±1.0%。对于量程范围编号3，影响量加倍。

- 在最小量程零点误差：每56℃为量程的±3%。总的影响包括量程和零点误差：每56℃为量程的±3.5%。对于量程范围编号3，影响量加倍。

- 振动影响：频率为0～200HZ，任意方向上每个g为±0.05%上限值。

- 电源影响：小于标定量程的0.005%/V。

- 安装位置影响：零点漂移不大于(0.25kPa），此误差可通过校正消除，对量程无影响。

- 电磁场干扰/射频干扰影响：按照SAMAPMC33.1,从20～1000MHZ进行试验，场强可高至30V/m。

4、结构规格

- 接触介质的材料：

- 隔离膜片：316L不锈钢,哈氏合金C-276,蒙乃尔合金或钽。（可选）

- 排气/排液阀：316不锈钢，哈氏合金或蒙乃尔合金。

- 工艺法兰和连接头：316不锈钢,哈氏合金或蒙乃尔合金。

- 接触介质的O形环：氟橡胶、丁晴橡胶。(可选)

- 灌充液：硅油。

- 螺栓：碳钢镀镉。

- 电子线路外壳：低铜铝。

- O形密封圈：丁腈橡胶、氟橡胶。(可选)

- 涂漆：聚氨脂。

- 工艺连接件：对于范围代号3、4、5的变送器，其两只法兰的中心连接孔距为54mm，孔上为NPT1/4-18；对于代号6、7的变送器则为56mm和NPT1/4-18；对于代号为8的变送器则为57.2mm和NPT1/4-18。对于范围代号3、4、5的变送器，其附件两只腰形法兰上引压孔为NPT1/2-14，法兰连接头可翻转分别给出50.8mm、54mm或57.2mm中心距。

- 电气连接件：具备现场在线测试端子。

- 重量：不包括选用件，AP、DP、GP和HP型重2.9公斤。

5、使用条件

- 电源电压：

- 16V～48VDC本安防爆型产品须由相应的安全栅供电（标准为24VDC）

- 产品使用环境

使用温度：-40℃～+85℃

贮藏温度：-55℃～+104℃

湿度：0～95%

- 防爆型产品使用环境条件：

温度：-20℃～+40℃

相对湿度：5%～95%

大气压力：86～106kPa

- 本安型产外配安全栅参数：

U0≤28VDC,

I0≤118mA,

P0≤3.3W

二、仪表选型

| 型号 |  |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BL-C3051 | -□ | /□ | /□ |  |
| 仪表类型 | 0 |  |  | 标准型 |
|  | 1 |  |  | 单平法兰型 |
|  | 2 |  |  | 双平法兰型 |
|  | 3 |  |  | 单插法兰型 |
|  | 4 |  |  | 双插法兰型 |
|  | 5 |  |  | 一平一插法兰型 |
| 量程范围 |  | 0 |  | 0-0.06～0.3kPa |
|  |  | 1 |  | 0-0.25～1.5kPa |
|  |  | 2 |  | 0-1.2～10kPa |
|  |  | 3 |  | 0-6～40kPa |
|  |  | 4 |  | 0-30～180kPa |
|  |  | 5 |  | 0-160～1000kPa |
|  |  | 6 |  | 0-400～2500kPa |
|  |  | 7 |  | 0-1600～8000kPa |
|  |  | 8 |  | 0-4000～25000kPa |
|  |  | 9 |  | 0-7000～40000kPa |
| 输出方式 |  |  | H | 高级智能型+HART通讯 |
|  |  |  | Z | 高级智能型（全数字化传感器、自带通讯键盘） |

2.附件：

| B1 | 管装弯支架 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B2 | 盘装弯支架 |  |  |
| B3 | 管装平支架 |  |  |
| B4 | 特殊支架（如不锈钢等） |  |  |
| D1 | 法兰排气/排液阀在上部 |  |  |
| D2 | 法兰排气/排液阀在下部 |  |  |
| D3 | 无排气/排液阀（用于煤气等防汇漏型环境） |  |  |
| D4 | 尾部排气/排液阀 |  |  |
| E1 | 普通电缆接头 |  |  |
| E2 | 防爆电缆接头 |  |  |
| G1 | 腰形法兰 |  |  |
| G2 | 焊管接头 |  |  |
| G3 | 一体化三阀组 |  |  |
| i | 本安(ExiaⅡCT5) |  |  |
| d | 隔爆(ExdⅡCT5) |  |  |
| K1 | D.C.20010CS温度极限：-45～205℃热膨胀系数：0.00108cc/cc/℃ |  |  |
| K2 | D.C.70439CS温度极限：-45～205℃热膨胀系数：0.00108cc/cc/℃ |  |  |
| K3 | 氟油(主要用于氯气等介质) |  |  |
| L1 | A2-70级碳钢镀锌螺栓 |  |  |
| L2 | A2-80级316不锈钢螺栓 |  |  |
| M3 | 数字液晶显示表头 |  |  |
| N | 防雷击端子 |  |  |
| Q1 | 用户指定量程范围标定(实际工况下高精度标定) |  |  |
| Q2 | 用户指定温度范围标定 |  |  |
| Q3 | 用于特殊场合的清洗(如禁油清洗) |  |  |
| Q4 | 用户要求的静压试验数据(仅对差压) |  |  |
| Q5 | 用户要求的出厂检定报告 |  |  |
| Q6 | 用户要求的特殊组态 |  |  |
| V1 | O型圈(丁腈橡胶) |  |  |
| V2 | 聚四氟乙烯密封圈 |  |  |
| V3 | 金属密封环(紫铜) |  |  |
| 防腐 材料 | 结构材料 |  |  |
|  | 法兰接头 | 排气/排液阀 | 隔离膜片 |
| F12 | 碳钢 | 316 | 316L |
| F13 | 碳钢 | 哈氏C | 哈氏C－276 |
| F14 | 碳钢 | 蒙乃尔 | 蒙乃尔K-500 |
| F15 | 碳钢 | 316L | 钽 |
| F22 | 316L | 316L | 316L |
| F23 | 316L | 316L | 哈氏C－276 |
| F24 | 316L | 316L | 蒙乃尔K－500 |
| F25 | 316L | 316L | 钽 |
| F26 | 316L | 316L | 哈氏B－2 |
| F33 | 哈氏C | 哈氏C | 哈氏C－276 |
| F35 | 哈氏C | 哈氏C | 钽 |
| F44 | 蒙乃尔 | 蒙乃尔 | 蒙乃尔K－500 |
| F47 | 蒙乃尔 | 蒙乃尔 | 3YC25 |

注：①D1、D2、E1、K1、L1、M3、N、V1、F22为标准配置

②线性开方输出由软件控制，用户可自己选择。以上防爆型产品经国家防爆产品质检部门按GB3836.1-2000、GB3836.4-2000标准检验合格，防爆标志为ExiaⅡCT5、ExdⅡCT5，适用于含有ⅡA-ⅡC类，T1-T5温度组别爆炸性气体混合物的0、1、2区爆炸危险场所。